TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8133-1 : 2009

SẢN PHẨM THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ – PHẦN 1: HẠT CÓ DẦU VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Food products – Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content – Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs

Lời nói đầu

TCVN 8133-1:2009 *) hoàn toàn tương đương ISO 16634-1:2008;

TCVN 8133-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SẢN PHẨM THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ – PHẦN 1: HẠT CÓ DẦU VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Food products – Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content – Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và tính hàm lượng protein thô có trong các loại hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi.

Tương tự như phương pháp Kjeldahl, phương pháp này không phân biệt giữa nitơ protein và nitơ phi protein. Để tính hàm lượng protein cần sử dụng các hệ số chuyển đổi khác nhau (Xem phụ lục D).

Phương pháp này không áp dụng cho sữa và các sản phẩm sữa, đối với các sản phẩm này áp dụng phương pháp qui định trong ISO 14891/IDF 185 [10].

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4326 (ISO 6496), Thức ăn chăn nuôi. Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác.

TCVN 4801 (ISO 771), Khô dầu – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi.

TCVN 6952 (ISO 6498), Thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử.

ISO 664, Oilsseeds – Reduction of laboratory sample to test sample (Hạt có dầu – Giảm mẫu phòng thử nghiệm thành mẫu thử).

ISO 665, Oilsseeds – Determination of moisture and volatile matter content (Hạt có dầu – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

3.1. Hàm lượng nitơ (nitrogen content)

Phần khối lượng của nitơ tổng số được xác định bằng qui trình trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH Hàm lượng nitơ được biểu thị bằng phần trăm khối lượng.

3.2. Hàm lượng protein thô (crude protein content)

Hàm lượng nitơ (3.1) nhân với hệ số, thông thường là 6,25.

CHÚ THÍCH 1 Danh mục các hệ số chuyển đổi có thể được sử dụng với các loại sản phẩm khác được đưa ra trong Phụ lục D.

CHÚ THÍCH 2 Các hệ số được dùng để tính hàm lượng protein thô từ hàm lượng nitơ tổng số thu được bằng phương pháp Kjeldahl là phương pháp chuẩn để xác định hàm lượng nitơ tổng số. Vì phương pháp này sử dụng các hệ số giống như đối với phương pháp Kjeldahl, nên việc sử dụng các hệ số này phải được kiểm tra về sự chênh lệch nhỏ các kết quả giữa phương pháp Kjeldahl và phương pháp Dumas.

4. Nguyên tắc

Mẫu được chuyển hóa thành khí bằng cách đốt trong ống đốt hóa khí mẫu. Tất cả các thành phần gây nhiễu được loại bỏ ra khỏi hỗn hợp khí tạo thành. Các hợp chất nitơ của hỗn hợp khí hoặc của phần đại diện của chúng được chuyển về nitơ phân tử và được định lượng bằng detector dẫn nhiệt. Hàm lượng nitơ được tính toán bằng bộ vi xử lý.

5. Thuốc thử

Chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích hoặc thuốc thử có độ tinh khiết tương đương theo qui định của nhà sản xuất thiết bị. Trừ các mẫu chuẩn (5.12), còn lại tất cả các thuốc thử không được chứa nitơ.

5.1. Khí mang, sử dụng 5.1.1 hoặc 5.1.2.

5.1.1. Cacbon dioxit, càng tinh khiết càng tốt và (CO2)  99,99 % (thể tích).

5.1.2. Heli, càng tinh khiết càng tốt và (He)  99,99 % (thể tích).

5.2. Oxy, càng tinh khiết càng tốt và (O2)  99,99 % (thể tích).

5.3. Chất hấp thụ sulfua dioxit và halogen, dùng để loại sulfua ra khỏi mẫu [ví dụ, chì cromat (PbCrO4) hoặc búi thép].

5.4. Chất xúc tác platin đồng oxit (vật liệu nhồi cho ống sau đốt).

Chất xúc tác platin [5 % Pt trên alumin (Al2O3)] được pha trộn với CuO với tỷ lệ 1:7 hoặc 1:8 theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Để tránh bị phân tách do tỷ trọng của hai vật liệu này khác nhau, nên không cần chuẩn bị sẵn hỗn hợp trước khi nhồi ống. Nên sử dụng phễu thích hợp để đổ chất xúc tác platin và đồng oxit đồng thời vào ống sau đốt.

5.5. Bông bạc và bông đồng

Cần được tách rời trước khi nạp vào ống sau đốt hoặc ống khử.

5.6. Bông thạch anh hoặc bông thủy tinh hoặc sợi bông, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

5.7. Đồng (dây, các đoạn cắt, vụn hoặc bột) hoặc volfram dùng cho ống khử.

Sử dụng dây đồng sẽ tăng độ chụm của các kết quả phân tích đối với các mẫu chứa hàm lượng nitơ thấp (khoảng 1 % khối lượng).

5.8. Diphospho pentoxit (P2O5) hoặc magiê peclorat hạt [Mg(ClO4)2] hoặc chất mang khác thích hợp để nhồi các ống làm khô.

5.9. Các hạt khoáng oxit nhôm hình cầu (corundum) rỗng hoặc các viên nhôm oxit, dùng cho ống đốt.

5.10. Đồng oxit (CuO), làm vật liệu nhồi cho ống đốt.

5.11. Natri hydroxit (NaOH), trên chất hỗ trợ.

5.12. Axit aspartic (C4H7NO4) hoặc axit etylen diamin tetraaxetic (C10H16N2O8) hoặc axit glutamic (C5H9NO4) hoặc axit hippuric chuẩn (C9H9NO3), hoặc các mẫu chuẩn thích hợp khác đã biết trước có hàm lượng nitơ không đổi đã được xác nhận.

Độ thu hồi tối thiểu phải là 99 % khối lượng.

5.13. Dầu nhẹ, có điểm sôi trong khoảng từ 30 oC đến 60 oC hoặc axeton hoặc etanol.

6. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

6.1. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,0001 g.

6.2. Máy nghiền phòng thử nghiệm, thích hợp với bản chất của mẫu.

6.3. Sàng thử nghiệm, có cỡ lỗ 800 m hoặc 1 mm làm bằng vật liệu không chứa sắt.

6.4. Chén nung (ví dụ, bằng thép không gỉ, thạch anh, gốm hoặc platin) hoặc ống thiếc, hoặc giấy lọc không chứa nitơ, thích hợp để sử dụng cho thiết bị Dumas.

CHÚ THÍCH 1 Một vài loại thiết bị bán sẵn có kèm theo dụng cụ lấy mẫu tự động.

CHÚ THÍCH 2 Một số mẫu dạng rắn (ví dụ như bột) có thể nén thành dạng viên.

6.5. Thiết bị Dumas1), có lò nung có thể duy trì được nhiệt độ bằng hoặc lớn hơn 850 oC, detector dẫn nhiệt và có thiết bị thích hợp để phân tích tín hiệu.

Có thể sử dụng các loại thiết bị Dumas có bán sẵn trên thị trường vận hành theo biểu đồ nêu trong Phụ lục A, mặc dù có các cách bố trí và các bộ phận khác nhau.

CHÚ THÍCH Các sơ đồ của ba loại thiết bị có sẵn được lấy làm ví dụ trong Hình B.1, B.2 và B.3.

Để tránh rò rỉ, vòng chữ O được sử dụng để làm kín phải được bôi trơn bằng dầu chân không cao trước khi lắp đặt.

Kinh nghiệm cho thấy rằng điều quan trọng là phải làm sạch tất cả các dụng cụ thạch anh và dụng cụ thủy tinh thật cẩn thận và xóa hết các dấu vân tay trên các ống bằng dung môi thích hợp (ví dụ: như axeton) trước khi đưa các ống vào lò nung.

7. Lấy mẫu

Điều quan trọng là mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hay biến đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không qui định trong tiêu chuẩn này. Các phương pháp lấy mẫu được khuyến cáo trong ISO 542 [1] đối với hạt có dầu, ISO 5500 [3] đối với khô dầu và TCVN 6952 (ISO 6498) đối với thức ăn chăn nuôi.

8. Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu phòng thử nghiệm phải được chuẩn bị theo cách sao cho thu được mẫu thử đồng nhất, đại diện cho sản phẩm như trong ISO 664 hoặc TCVN 6952 (ISO 6498).

Sử dụng máy nghiền thích hợp (6.2) để nghiền mẫu phòng thử nghiệm. Nhìn chung, mẫu được nghiền phải lọt qua sàng (6.3) cỡ lỗ danh định 800 m đối với các cỡ mẫu nhỏ (dưới 300 mg), hoặc qua sàng cỡ lỗ 1 mm đối với cỡ mẫu lớn hơn (bằng hoặc lớn hơn 300 mg) [15]. Khi sử dụng các loại máy nghiền cho các cỡ hạt thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 1 sẽ cho các kết quả có thể chấp nhận được.

Bảng 1 – Cỡ hạt yêu cầu

| Cỡ lỗ sàng (m) | Lượng qua sàng (% khối lượng) |
| --- | --- |
| 710 | 100 |
| 500 | 95 đến 100 |
| 200 | Nhỏ hơn hoặc bằng 85 |

Việc nghiền có thể làm thất thoát độ ẩm và do đó độ ẩm của mẫu nghiền cũng cần được phân tích khi báo cáo kết quả hàm lượng nitơ hoặc protein theo chất khô hoặc theo độ ẩm không đổi. Độ ẩm cần được xác định theo ISO 665, TCVN 4801 (ISO 771) hoặc TCVN 4326 (ISO 6496).

Có thể kiểm tra hiệu quả của việc nghiền bằng cách chuẩn bị hai mẫu nghiền giống hệt nhau của hỗn hợp ngô và hạt đậu tương với tỷ lệ 2 : 1. Hệ số biến thiên dự kiến phải nhỏ hơn 2 % khối lượng.

9. Cách tiến hành

9.1. Yêu cầu chung

Tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của nhà sản xuất về cài đặt, các điều kiện tối ưu, hiệu chuẩn và vận hành thiết bị. Bật thiết bị và để ổn định theo các qui trình cụ thể.

Hàng ngày cần kiểm tra hiệu năng của thiết bị, sử dụng các mẫu chuẩn (5.12). Độ thu hồi của nitơ cần phải lớn hơn 99,0 % khối lượng.

9.2. Phần mẫu thử

Cân ít nhất 0,1 g mẫu thử chính xác đến 0,0001 g cho vào chén nung hoặc ống thiếc (6.4) hoặc giấy lọc không chứa nitơ. Đối với các mẫu chứa hàm lượng protein thấp (nhỏ hơn 1% khối lượng) thì có thể cần tăng lượng mẫu lên 3,5 g, tùy thuộc vào loại thiết bị Dumas và bản chất của phần mẫu thử.

Tùy thuộc vào kiểu thiết bị được sử dụng, nếu mẫu có độ ẩm lớn hơn 17% thì cần sấy khô mẫu trước khi phân tích.

Đối với các mẫu có hàm lượng protein rất cao hoặc khi chỉ có sẵn các lượng mẫu rất nhỏ thì có thể dùng khối lượng mẫu nhỏ hơn. Trong trường hợp lượng mẫu nhỏ hơn 0,1 g thì cần thực hiện kiểm tra xác nhận.

9.3. Kiểm soát nhu cầu oxy

Kiểm soát nhu cầu oxi, đặc biệt là dòng oxi, theo hướng dẫn của nhà cung cấp vật liệu.

Thực hiện các phép thử trắng càng nhiều càng tốt để ổn định thiết bị, mỗi lần sử dụng một lượng sacaroza tương đương thay cho mẫu thử để xác định nitơ hoặc protein. Mẫu trắng sacaroza cho biết một lượng nitơ do không khí đưa vào và bị giữ lại trong vật liệu hữu cơ đã nghiền thành bột. Sử dụng giá trị trung bình của các lần thử trắng môi trường không khí để hiệu chỉnh sai số trong phép tính xác định nitơ hoặc protein của từng mẫu thử.

9.4. Hiệu chuẩn

Sử dụng các hợp chất tinh khiết có hàm lượng nitơ biết trước không đổi, ví dụ: axit aspartic (5.12) làm chất chuẩn để hiệu chuẩn thiết bị lâu dài. Phân tích kép ba hợp chất tinh khiết mỗi lần sử dụng ba nồng độ khác nhau được chọn theo dải đo các mẫu thực.

Để dựng đường chuẩn, cần chọn hợp chất và lượng sử dụng để đảm bảo rằng có thể phát hiện được chính xác lượng nitơ liên quan đến chất nền cần phân tích. Để hiệu chuẩn, sử dụng năm mẫu chuẩn (tối thiểu) theo phạm vi của các chất nền được phân tích.

Với hàm lượng nitơ lớn hơn 200 mg thì đường chuẩn dự đoán sẽ không tuyến tính. Trong phần không tuyến tính này, một vài đoạn ngắn có thể được sử dụng để hiệu chuẩn. Để đảm bảo chất lượng hiệu chuẩn trong dải này, thì phải tăng hàm lượng nitơ của các mẫu chuẩn từ 1 mg đến 5 mg.

Có thể sử dụng các dung dịch chuẩn cho việc hiệu chuẩn.

Trước khi bắt đầu một loạt xác định, kiểm tra hiệu chuẩn ít nhất ba lần và sau đó cách 15 đến 25 mẫu lại kiểm tra, bằng cách phân tích một trong các mẫu giống nhau hoặc mẫu có hàm lượng nitơ đã biết trước. Giá trị thu được phải ít hơn 0,05 % khối lượng nitơ của giá trị dự kiến. Mặt khác, phân tích lại các mẫu sau khi kiểm tra hiệu năng của thiết bị.

9.5. Xác định

Với các thiết bị khi đang vận hành, việc đưa mẫu vào phải tuân thủ chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Trong suốt quá trình phân tích, các quá trình sau đây diễn ra trong thiết bị (xem Hình B.1, B.2 hoặc  B.3).

Phần mẫu thử được đốt cháy hết trong các điều kiện đã chuẩn hóa ở nhiệt độ tối thiểu là 850 oC tùy thuộc vào thiết bị và mẫu thử nghiệm.

Các sản phẩm phân hủy bay hơi (nitơ phân tử, nitơ oxit, cacbon dioxit, hơi nước là chính) được chuyển bằng khí mang (5.1) qua thiết bị.

Các nitơ oxit được khử về nitơ phân tử và lượng oxy thừa được giữ lại bằng đồng hoặc tungsten trong cột khử (5.7).

Nước được loại ra bằng bộ ngưng được làm đầy bằng magiê peclorat diphospho pentoxit hoặc chất làm khô khác (5.8). Khi không dùng cacbon dioxit làm khí mang (5.1.1), thì nước được loại bằng cách cho đi qua chất hấp thụ thích hợp, ví dụ như natri hydroxit trên chất mang (5.11).

Các hợp chất gây nhiễu (ví dụ như các hợp chất halogen bay hơi và hợp chất lưu huỳnh) phải được loại ra bằng các chất hấp thụ (5.3) hoặc các chất tiếp xúc [ví dụ: bông bạc (5.5) hoặc natri hydroxit trên chất mang thích hợp (5.11)].

Nitơ trong hỗn hợp khí còn lại, gồm nitơ và khí mang được đi qua detector dẫn nhiệt.

9.6. Phát hiện và tích phân

Để định lượng nitơ thì thiết bị sử dụng tế bào dẫn nhiệt cảm ứng, đã được tối ưu hóa về khí mang sử dụng và có thể có điều chỉnh điểm zero tự động giữa các lần đo các phần mẫu thử. Sau khi khuyếch đại và chuyển đổi tín hiệu detector thì các số liệu này được xử lý bằng bộ vi xử lý ngoại biên.

10. Tính và biểu thị kết quả

10.1. Tính toán

10.1.1. Hàm lượng nitơ

Các kết quả về hàm lượng nitơ tổng số, wN, được biểu thị bằng phần trăm khối lượng và thông thường có sẵn từ số liệu in ra từ thiết bị.

10.1.2. Hàm lượng protein thô

Hệ số hiệu chỉnh, Fc, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, tính được theo công thức (1):

Fc=100−wH2O.1100−wH2O.2	(1)

Trong đó

wH2 O.1 là độ ẩm trước khi nghiền, tính bằng phần trăm khối lượng;

wH2O.2 là độ ẩm sau khi nghiền, tính bằng phần trăm khối lượng;

Hàm lượng protein thô, wp, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức (2)

wp=wN×F×Fc	(2)

Trong đó

wN là hàm lượng nitơ của mẫu với độ ẩm tự nhiên của nó, tính bằng phần trăm khối lượng;

F là hệ số chuyển đổi bằng 6,25 đối với thức ăn gia súc (xem Phụ lục D).

Khi cần thiết, hàm lượng protein thô, wpd, có thể được biểu thị bằng phần trăm khối lượng chất khô, theo công thức (3):

wpd=100wp100−wH2O	(3)

Trong đó

wH2O là độ ẩm, xác định được theo ISO 665, ISO 771 hoặc TCVN 4326 (ISO 6496) tính bằng phần trăm khối lượng.

10.2. Biểu thị kết quả

Biểu thị các kết quả đến ba chữ số có nghĩa (ví dụ: 9,53 % hoặc 20,5 % hoặc 35,4 %).

11. Độ chụm

11.1. Phép thử liên phòng thử nghiệm

Các chi tiết của phép thử liên phòng thử nghiệm về độ chụm của phương pháp này được nêu trong Phụ lục E.

Các giá trị thu được từ các phép thử liên phòng này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và các chất nền khác với các giá trị đã nêu.

11.2. Độ lặp lại

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng rẽ độc lập, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp thử trên vật liệu thử giống hệt nhau, do cùng một người phân tích, sử dụng cùng một thiết bị thực hiện trong cùng một phòng thử nghiệm, trong một khoảng thời gian ngắn, không quá 5 % các trường hợp lớn hơn:

a) 0,1 % khối lượng, nếu mẫu chứa nitơ nhỏ hơn 4 % khối lượng;

b) 2 % hàm lượng nitơ nếu mẫu chứa nitơ bằng hoặc lớn hơn 4 % khối lượng.

11.3. Độ tái lập

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng rẽ độc lập, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp thử trên vật liệu thử giống hệt nhau, do các người phân tích khác nhau thực hiện trong các phòng thử nghiệm khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau, không quá 5 % các trường hợp lớn hơn:

a) 0,17 % khối lượng, nếu mẫu chứa nitơ nhỏ hơn 4 % khối lượng;

b) 4 % hàm lượng nitơ nếu mẫu chứa nitơ bằng hoặc lớn hơn 4 % khối lượng.

12. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin dưới đây:

a) Mọi thông tin cần thiết để nhận biết hoàn toàn mẫu thử;

b) Phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) Phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) Mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc được coi là tùy chọn, cùng với các chi tiết của sự cố bất kỳ mà có thể ảnh hưởng đến kết quả;

e) Các kết quả thu được và hệ số chuyển đổi đã sử dụng và độ ẩm của mẫu thử hoặc độ ẩm của chất chuẩn;

f) Nếu đáp ứng yêu cầu về độ lặp lại, thì ghi kết quả cuối cùng thu được.

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

LƯU ĐỒ VỀ THIẾT KẾ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ DUMAS

| Hệ thống khí Khí mang, chứa oxy đến mức thích hợp |  |
| --- | --- |
| Đưa mẫu vào (cho mẫu dạng lỏng hoặc rắn đã cân vào chén nung hoặc ống thiếc, bơm mẫu dạng lỏng) |  |
| Ống đốt (nhiệt độ lò đốt/lò nung: nhiệt độ tối thiểu 850 oC, nguồn cung cấp O2 được khống chế hoặc tự tối ưu hóa nguồn) |  |
| Chất hấp thụ, ví dụ như trong các cột thích hợp (dùng SO2/SO3, halogen và tùy thuộc vào kiểu loại thiết bị sử dụng có thể sử dụng thêm CO2) |  |
| Loại nước bằng cách ngưng tụ sử dụng bộ làm lạnh bằng điện |  |
| Khử NOx về N2 và loại bỏ phần O2 thừa bằng Cu |  |
| Loại ẩm và CO2 bằng cách sử dụng chất hút ẩm [Mg(ClO4)2 để loại nước, NaOH để loại CO2] |  |
| Detector dẫn nhiệt (dòng đo: khí mang và N2; dòng chuẩn: khí mang) |  |
| Bộ tích phân |  |

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

SƠ ĐỒ CÁC LOẠI THIẾT BỊ DUMAS THÍCH HỢP

CHÚ DẪN

1 van điều chỉnh dòng khí oxi

2 bộ nạp mẫu

3 lò đốt có chén nung

4 bộ làm lạnh (nhiệt điện)

5 dụng cụ trộn (cột balat)

6 ống ngưng tụ hơi nước

7 natri hydroxit trên chất mang

8 magiê peclorat

9 xúc tác đồng (khử NOx và O2)

10 detector dẫn nhiệt

a) khí đốt dư

b) dòng đo

c) dòng chuẩn

Hình B.1 – Ví dụ 1 về thiết bị Dumas (khí mang heli)

| CHÚ DẪN 1 chén nung 2 cột đốt 3 ống đốt (di động) 4 bộ giữ ống mẫu 5 ống hấp thụ SO2 | 6 ống sau cột 7 cột thử 8 ống làm khô 9 detector dẫn nhiệt 10 bộ tích phân |
| --- | --- |

Hình B.2 – Ví dụ 2 về thiết bị Dumas (khí mang cacbon dioxit)

| CHÚ DẪN 1 ống khí heli 2 van điều chỉnh 3 ống khử 4 lò khử 5 ống hấp thụ khí 6 cột tách khí 7 detector dẫn nhiệt 8 bình chứa oxy 9 bộ điều chỉnh dòng khí oxy 10 bộ đo lưu lượng khí 11 van 12 lối đưa mẫu vào 13 bộ nạp mẫu 14 ống phản ứng | 15 lò phản ứng 16 ống kiểm tra quá trình đốt 17 bộ ngưng loại nước 18 bộ trộn khí 19 bộ lọc No.1 20 ống đong 21 bộ lọc No.2 22 ống tuần hoàn 23 bộ xử lý số liệu 24 khối vận hành bằng khí đẩy để đưa mẫu vào 25 khối vận hành bằng khí đầy để đưa mẫu vào 26 khay chứa mẫu 27 bộ nâng khay mẫu 28 bơm khí lạnh |
| --- | --- |

Hình B.3 – Ví dụ 3 về thiết bị Dumas (khí mang heli)

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

C.1. Các hợp chất hiệu chuẩn

Một số thiết bị bán sẵn đòi hỏi phải điều chỉnh lưu lượng oxy dự kiến.

Các phép tính toán trong C.2 là rất cần thiết đối với một số loại thiết bị (điều tiết O2 dư với sự có mặt của CO2 làm khí mang). Tất cả các phép tính dựa trên giả định rằng tất cả các mẫu chỉ gồm các nguyên tố cacbon, nitơ, hydro và oxi.

Bảng C.1 – Nhu cầu oxy của các hợp chất tinh khiết thích hợp cho việc hiệu chuẩn thiết bị

| Hợp chất | Hàm lượng nitơ % khối lượng | Nhu cầu oxy tối đa theo lý thuyết ml/g | Nhu cầu oxy thực tế ml/g |
| --- | --- | --- | --- |
| Ure | 46,65 | 1 305 | 560 |
| Axit aspartic | 10,53 | 800 | 631 |
| Tyrosin | 7,73 | 1 391 | 1 267 |
| Axit glutamic | 9,52 | 952 | 800 |
| Phenylalanin | 8,48 | 1 593 | 1 458 |
| Axit etylendiamintetraaxetic | 9,59 | 920 | 767 |
| Axit hippuric | 7,82 | 1 344 | 1 219 |

C.2. Các ví dụ về cách tính nhu cầu oxy dự kiến

C.2.1. Ví dụ 1

Ure (CH4N2O): 1 mol tương ứng với 60,06g, khối lượng mẫu là 1 000 mg.

Do đó, 1 000 mg ure chứa

- 199,8 mg C;

- 66,6 mg H;

- 466,5 mg N;

- 266,4 mg O.

Lượng oxy cần thiết cho việc đốt hoàn toàn ure thành cacbon dioxit và nước đã bao gồm hàm lượng oxy của hợp chất và sau đây:

a) thể tích mol của khí lý tưởng là 22,4 l (ở T = 0 oC và p = 0,1 MPa);

b) 1 mol C tương ứng 12 g (12 000 mg);

c) 1 mol H2 tương ứng 2 g (2 000 mg);

d) 1 mol N2 tương ứng 28 g (28 000 mg);

e) 1 mol O2 tương ứng 32 g (32 000 mg).

Kết quả là cần 1 305 ml oxy để đốt cháy 1 g ure.

C.2.2. Ví dụ 2

Axit aspartic (HO2CCH2CH(NH2)CO2H]: 1 mol tương ứng với 133,10g, khối lượng mẫu 1 000 mg.

Do đó 1 000 mg axit aspartic chứa

- 360,6 mg C;

- 52,6 mg H;

- 105,2 mg N;

- 480,8 mg O.

Lượng oxy cần thiết cho việc đốt hoàn toàn ure thành cacbon dioxit và nước, đã bao gồm hàm lượng oxy của hợp chất và sau đây:

a) thể tích mol của khí lý tưởng là 22,4 l (ở T = 0 oC và p = 0,1 MPa);

b) 1 mol C tương ứng 12 g (12 000 mg);

c) 1 mol H2 tương ứng 2 g (2 000 mg);

d) 1 mol N2 tương ứng 28 g (28 000 mg);

e) 1 mol O2 tương ứng 32 g (32 000 mg);

Kết quả là cần 800 ml oxy để đốt cháy 1 g axit aspartic.

PHỤ LỤC D

(Tham khảo)

CÁC VÍ DỤ VỀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI HÀM LƯỢNG NITƠ VỀ HÀM LƯỢNG PROTEIN

| Tên sản phẩm | Chuyển đổi nitơ thành protein |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tài liệu tham khảo [18] | Tài liệu tham khảo [34] | Tài liệu tham khảo [37] |
| Lúa mạch | - | 5,68 | 5,83 |
| Kiều mạch | - | 5,53 | - |
| Cùi dừa | 5,3 | - | 5,30 |
| Bột ngô | 6,25 | - | - |
| Bột hạt bông | 5,3 | - | - |
| Bột lanh |  | 5,41 | - |
| Hạt kê | 5,83 | 5,68 | - |
| Bột mù tạt | - | 5,4 | - |
| Yến mạch | - | 5,5 | - |
| Bột yến mạch | - | - | 5,83 |
| Bột lạc | 5,46 | - | - |
| Bột hạt cái dầu | - | 5,53 | - |
| Gạo (lứt, hạt dài) | 5,95 | - | - |
| Gạo nghiền, gạo xát dối, gạo đồ | - | - | 5,95 |
| Gạo lật hoặc gạo lứt (chỉ bỏ trấu) | - | - | 5,95 |
| Gạo xát, gạo trắng | - | - | 5,95 |
| Bột lúa mạch đen | - | 5,64 | 5,83 |
| Bột rum | 5,3 | - |  |
| Bột hạt rum (khô) | 5,3 | - | 5,3 |
| Hạt vừng khô | 5,3 | - | 5,3 |
| Bột đậu tương (rang) | 5,71 | - | - |
| Đậu tương, hạt, bột hoặc sản phẩm của chúng | - | - | 5,71 |
| Bột hạt hướng dương | 5,3 | - | - |
| Hạt hướng dương (khô) | 5,3 | - | 5,3 |
| Triticale | - | 5,76 | - |
| Lúa mì (cứng đỏ) | 5,83 | 5,61 | - |
| Cám mì | - | 5,26 | 6,31 |
| Mầm lúa mì | - | 5,45 | - |
| Bột lúa mì thô hoặc bột mịn | - | - | 5,83 |

PHỤ LỤC E

(Tham khảo)

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỘNG TÁC

Các kết quả được liệt kê trong Bảng E.1. Các giá trị giới hạn lặp lại và giới hạn tái lập thu được từ các kết quả thử nghiệm liên phòng đã được thực hiện theo TCVN 6910-1 (ISO 5725-1) [4] và TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) [5].

Bảng E.1 – Thức ăn chăn nuôi

|  | Thức ăn hàng ngày cho lợn | Thức ăn gia súc | Thức ăn cho lợn vỗ béo | Thức ăn cho lợn | Thức ăn cho lợn choai | Thức ăn cho gia cầm | Hỗn hợp ngô và đậu nành | Thức ăn cho gà tây | Thức ăn cho chó | Protein đậm đặc | Thức ăn hỗn hợp | Thức ăn hàng ngày cho gia cầm | Thức ăn cho bò vỗ béo có NPN cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng phòng thử nghiệm | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 | 9 |
| Số lượng kết quả | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 20 | 20 | 20 | 150 | 9 | 9 |
| Hàm lượng nitơ tổng số trung bình, % khối lượng | 1,74 | 1,87 | 2,15 | 2,43 | 2,51 | 3,22 | 3,26 | 4,18 | 4,64 | 6,73 | 9,05 | 9,8 | 13,1 |
| Độ lệch chuẩn lặp lại Sr, % | 0,023 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,029 | 0,027 | 0,041 | 0,035 | 0,030 | 0,022 | 0,73 | 0,43 | 0,37 |
| Hệ số biến thiên lặp lại CV(r), % | 1,296 | 1,103 | 1,025 | 0,927 | 1,139 | 0,830 | 1,256 | 0,846 | 0,638 | 0,333 | 8,07 | 4,39 | 2,82 |
| Giới hạn lặp lại r (=2,8Sr) | 0,063 | 0,058 | 0,062 | 0,064 | 0,080 | 0,076 | 0,115 | 0,100 | 0,084 | 0,063 | 2,07 | 1,22 | 1,05 |
| Độ lệch chuẩn tái lập SR, % | 0,058 | 0,039 | 0,051 | 0,040 | 0,066 | 0,022 | 0,057 | 0,043 | 0,036 | 0,049 | 0,97 | 0,90 | 0,15 |
| Hệ số biến thiên tái lập CV(R), % | 3,311 | 2,083 | 2,357 | 1,652 | 2,628 | 0,694 | 1,734 | 1,019 | 0,765 | 0,732 | 10,72 | 9,18 | 1,15 |
| Giới hạn tái lập R (=2,8SR) | 0,161 | 0,111 | 0,142 | 0,114 | 0,184 | 0,063 | 0,158 | 0,120 | 0,100 | 0,140 | 2,75 | 2,55 | 0,43 |
| Tài liệu tham khảo | [18] | a | [18] | a | [18] | a | [18] | a | a | a | [28] | [18] | [18] |
| a Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng E.2 – Thức ăn chăn nuôi – Các loại bột làm thức ăn chăn nuôi

|  | Thịt và bột xương | Bột cá | Bột gluten | Bột thịt | Bột lông | Bột huyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng phòng thử nghiệm | 9 | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Số lượng kết quả | 9 | 150 | 20 | 20 | 9 | 9 |
| Hàm lượng nitơ tổng số trung bình, % khối lượng | 8,6 | 9,2 | 10,38 | 13,55 | 13,67 | 14,07 |
| Độ lệch chuẩn lặp lại Sr, % | 0,38 | 0,088 | 0,046 | 0,050 | 0,047 | 0,026 |
| Hệ số biến thiên lặp lại CV(r), % | 4,42 | 0,914 | 0,444 | 0,370 | 0,340 | 0,186 |
| Giới hạn lặp lại r (=2,8Sr) | 1,08 | 0,246 | 0,130 | 0,142 | 0,130 | 0,073 |
| Độ lệch chuẩn tái lập SR, % | 0,75 | 0,332 | 0,100 | 0,116 | 0,080 | 0,112 |
| Hệ số biến thiên tái lập CV(R), % | 8,72 | 3,609 | 0,958 | 0,856 | 0,583 | 0,798 |
| Giới hạn tái lập R (=2,8SR) | 2,13 | 0,930 | 0,282 | 0,328 | 0,223 | 0,314 |
| Tài liệu tham khảo | [18] | a | a | a | [18] | [28] |
| a Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991. |  |  |  |  |  |  |

Bảng E.3 – Hạt có dầu

|  | Cải dầu Canola | Cải dầu Canola | Đậu tương | Đậu tương | Đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Hạt hoa hướng dương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng phòng thử nghiệm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Số lượng kết quả | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 18 |
| Hàm lượng nitơ tổng số trung bình, % khối lượng | 3,34 | 3,73 | 5,58 | 5,65 | 6,56 | 7,91 | 7,95 | 7,97 | 8,01 | 8,04 | 8,04 | 8,09 | 2,96 |
| Độ lệch chuẩn lặp lại Sr, % | 0,032 | 0,034 | 0,087 | 0,041 | 0,063 | 0,024 | 0,018 | 0,038 | 0,026 | 0,024 | 0,035 | 0,024 | 0,113 |
| Hệ số biến thiên lặp lại CV(r), % | 0,945 | 0,922 | 1,567 | 0,726 | 0,956 | 0,310 | 0,230 | 0,470 | 0,310 | 0,290 | 0,440 | 0,290 | 3,810 |
| Giới hạn lặp lại r (=2,8Sr) | 0,088 | 0,096 | 0,245 | 0,115 | 0,176 | 0,069 | 0,051 | 0,106 | 0,070 | 0,066 | 0,099 | 0,067 | 0,315 |
| Độ lệch chuẩn tái lập SR, % | 0,046 | 0,080 | 0,092 | 0,076 | 0,094 | 0,040 | 0,066 | 0,040 | 0,074 | 0,058 | 0,072 | 0,058 | 0,110 |
| Hệ số biến thiên tái lập CV(R), % | 1,367 | 2,147 | 1,655 | 1,346 | 1,427 | 0,510 | 0,830 | 0,500 | 0,930 | 0,720 | 0,900 | 0,700 | 3,704 |
| Giới hạn tái lập R (=2,8SR) | 0,128 | 0,224 | 0,258 | 0,213 | 0,262 | 0,112 | 0,186 | 0,112 | 0,208 | 0,162 | 0,202 | 0,160 | 0,307 |
| Tài liệu tham khảo | [21] | [21] | [21] | [21] | [21] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [21] |

Bảng E.4 – Bột của hạt có dầu

|  | Bột rum | Bột rum | Bột hạt cải | Bột hạt bông | Bột đậu tương | Bột hạt cải canola | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột đậu tương | Bột lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng phòng thử nghiệm | 23 | 24 | 10 | 24 | 24 | 23 | 9 | 10 | 24 | 24 |
| Số lượng kết quả | 45 | 47 | 20 | 92 | 47 | 45 | 9 | 20 | 91 | 91 |
| Hàm lượng nitơ tổng số trung bình, % khối lượng | 3,32 | 3,34 | 5,41 | 6,62 | 7,13 | 7,21 | 7,30 | 7,42 | 7,88 | 8,25 |
| Độ lệch chuẩn lặp lại Sr, % | 0,050 | 0,040 | 0,052 | 0,060 | 0,040 | 0,030 | 0,039 | 0,071 | 0,050 | 0,030 |
| Hệ số biến thiên lặp lại CV(r), % | 1,506 | 1,198 | 0,961 | 0,906 | 0,561 | 0,416 | 0,540 | 0,953 | 0,635 | 0,364 |
| Giới hạn lặp lại r (=2,8Sr) | 0,140 | 0,112 | 0,147 | 0,168 | 0,112 | 0,084 | 0,110 | 0,200 | 0,140 | 0,084 |
| Độ lệch chuẩn tái lập SR, % | 0,060 | 0,110 | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,040 | 0,075 | 0,088 | 0,060 | 0,070 |
| Hệ số biến thiên tái lập CV(R), % | 1,807 | 3,293 | 1,297 | 1,057 | 1,122 | 0,555 | 1,031 | 1,182 | 0,761 | 0,848 |
| Giới hạn tái lập R (=2,8SR) | 0,168 | 0,308 | 0,199 | 0,196 | 0,224 | 0,112 | 0,211 | 0,248 | 0,168 | 0,196 |
| Tài liệu tham khảo | [18] | [18] | a | [18] | [18] | [18] | [18] | A | [18] | [18] |
| a Nghiên cứu cộng tác đã được cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Pháp (AFNOR) thực hiện ở cấp quốc gia năm 1991. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHÚ DẪN

Sr độ lệch chuẩn lặp lại

WN khối lượng nitơ

Sr = 0,022 + 0,0026 wN

Hệ số tương quan: R2 = 0,380

Hình E.1 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn lặp lại và phần trăm khối lượng nitơ để xác định bằng phương pháp Dumas (biên soạn từ số liệu trong Phụ lục này)

CHÚ DẪN

SR độ lệch chuẩn tái lập

WN khối lượng nitơ

SR = 0,044 + 0,0057 wN

Hệ số tương quan: R2 = 0,409

Hình E.2 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn tái lập và phần trăm khối lượng nitơ để xác định bằng phương pháp Dumas (biên soạn từ số liệu trong Phụ lục này)

CHÚ DẪN

CV(r) hệ số biến thiên lặp lại

WN phần khối lượng nitơ

Hình E.3 - Mối tương quan giữa hệ số biến thiên lặp lại và phần trăm khối lượng nitơ để xác định bằng phương pháp Dumas (biên soạn từ số liệu trong Phụ lục này)

CHÚ DẪN

CV(R) hệ số biến thiên tái lập

WN phần khối lượng nitơ

Hình E.4 - Mối tương quan giữa hệ số biến thiên tái lập và phần trăm khối lượng nitơ để xác định bằng phương pháp Dumas (biên soạn từ số liệu trong Phụ lục này)

PHỤ LỤC F

(Tham khảo)

MỐI QUAN HỆ GIỮA NITƠ XÁC ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ NITƠ XÁC ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

Bảng F.1 – Phần khối lượng nitơ ước tính bằng phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl

| Sản phẩm | Chi tiết của phương pháp Kjeldahl | Thiết bị Dumas được sử dụng a | Dải nitơ | Tỷ lệ giữa các giá trị trung bình protein thu được bằng phương pháp Kjeldahl/Dumas | Chú thích | Công thức chuyển đổib | Tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm đậu tương | Micro-Kjeldahl: đồng-kali sulfat | Elementar RapidN III | 0,08 đến 14,1 | 0,66 đến 1,03 |  | WN.K = 0,974 8WN.D – o0,004 9 | [39] |
| Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi | Kjel-Foss | Foss-Heraeus MacroN | 0,7 đến 12,9 | 0,93 đến 1,02 | So sánh với Kjel-Foss | WN.K = 0,993 9WN.D – 0,043 | [33] |
| Mẫu thức ăn chăn nuôi | Đồng (II) sulfat | LECO CNS 2000 | 0,13 đến 10,2 |  |  | WN.K = 0,998 7WN.D – 0,056 7 | [26] |
| Sản phẩm sữa và các chất chuẩn | Đồng (II) sulfat | LECO và Foss-Heraeus | 0,5 đến 14,5 | 0,979 đến 1,029 |  | WN.K = 0,994 6WN.D + 0,024 8 | [43] |
| Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thô | Đồng (II) sulfat | LECO FP228 | 2,6 đến 14 | 0,927 đến 1,000 | Cỏ trong vườn cây chứa nitrat cao | WN.K = 1,002WN.D – 0,0559 | [42] |
| Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thô | Chất xúc tác thủy ngân | LECO FP428/CHN 600 | 1,6 đến 15 | 0,975 đến 1,010 | Tỷ lệ axit nicotinic, 0,8713 | WN.K = 0,999 8WN.D – 0,013 4 | [42] |
| Hạt ngũ cốc và hạt có dầu | Chất xúc tác thủy ngân | LECO Perkin Elmer Heraeus | 1,92 đến 5,6 | 0,97 đến 1,010 | Tỷ lệ axit nicotinic, 0,95 | WN.K = 1,0005WN.D – 0,0173 | [21] |
| Lúa mạch và mạch nha | Các chất xúc tác khác nhau kể cả thủy ngân (II) oxit | LECO và Foss-Heraeus | 1,145 đến 2,03 | 0,978 đến 0,997 | Tất cả bằng Kjeldahl | WN.K = 0,9679WN.D + o0,0138 | [22] |
|  |  |  |  | 0,0967 đến 0,989 | Less Kjel-Foss | WN.K = 0,965 7WN.D + o0,0306 |  |
| Lúa mì và bột mì |  |  |  |  | Độ chệch khoảng 0,2 % protein |  | [36] |
| Hạt ngũ cốc, hạt có dầu |  | Không bán sẵn trên thị trường |  |  | Thiết bị xác định được nhiều hơn 1,2 % đến 2,5 % protein trong hạt có dầu | Thiết bị xác định được nhiều hơn 1,2 % đến 2,5 % protein trong hạt có dầu | [31] |
| Nấm men, nha ngũ cốc |  |  |  |  | Thiết bị xác định được nhiều hơn 0,1 % đến 0,4 % protein nhưng chênh lệch không đáng kể về thống kê | Thiết bị xác định được nhiều hơn 0,1 % đến 0,4 % protein nhưng chênh lệch không đáng kể về thống kê | [26] |
| Hạt có dầu (hạt canola, hạt lanh, đậu tương, hạt hướng dương, mù tạt) | Titan oxit được tối ưu hóa cho lúa mì | LECO FP228 | 3,7 đến 7,5 |  | Chênh lệch 0,15 % về WN hạt hướng dương cho thấy có vấn đề | WN,K = 0,9737 WN.D + 0,0213 | [23] |
| Phạm vi rộng của các nguyên liệu | Đồng (II) sulfat | LECO FP228 | 0,07 đến 37,4 | 0,33 đến 1,40 | Ghi nhận có sự khác nhau trong các loại quả và rau và khác nhau nhiều trong cá | WN.K = 1,00 WN,D -0,09 | [41] |
| Thức ăn chăn nuôi | Kjel-Foss | LECO FP228 | O,5 đến 14 | Nhỏ: 0,98 đến 1,84; lớn: 0,93 đến 1,87 | Đã so sánh lượng mẫu nhỏ (100 mg) trong phương pháp AOAC với 1 g mẫu ép. Mẫu lớn có độ lặp lại tốt hơn, tỷ lệ axit nicotinic 0,98, nhưng EDTA ở 0,83; khả năng sai số trong khi in ra giấy | Nhỏ: WN.K = 0,997WN,D – 0,086 Lớn: WN,K = 0,988WN,D – 0,014 | [40] |
| Thức ăn cho trẻ nhỏ | Đồng (II) sulfat | CE Model 1500 | 1,01 đến 9,26 | 0,95 đến 1,01 |  | WN,K = 0,979 WN,D – 0,003 | [38] |
| a Thông tin này đưa ra để tạo thuận lợi cho người sử dụng Tiêu chuẩn này, ISO không ấn định phải sử dụng chúng. b WNK là hàm lượng nitơ kejhdahl, biểu thị bằng % khối lượng, WND là hàm lượng nitơ Dumas, biểu thị bằng % khối lượng. |  |  |  |  |  |  |  |

CHÚ DẪN

WN,D hàm lượng nitơ xác định bằng phương pháp Dumas

WN,K hàm lượng nitơ xác định bằng phương pháp Kjeldahl

Hình F.1 – Mối quan hệ giữa hàm lượng nitơ ước tính theo phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl đối với các mẫu trong Bảng F.1

CHÚ DẪN

| WN.D – WN.K | chênh lệch hàm lượng nitơ xác định bằng phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl |
| --- | --- |
| WN,D | hàm lượng nitơ xác định bằng phương pháp Dumas Chuẩn NBS của lá có trong vườn cây; WN.D = 5,1 % khối lượng; WN.K = 4,5 % khối lượng; Giá trị mong đợi WN = 5,0 % khối lượng |

Hình F.2 – Mối quan hệ giữa hàm lượng nitơ ước tính theo phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl đối với các mẫu trong Bảng F.1

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 542, Oilseeds – Sampling.

[2] ISO 1871, Food products – General guidelines for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method3)

[3] ISO 5500, Oilseed residues – Sampling.

[4] TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.

[5] TCVN 6910-2 (ISO 5725-2), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

[6] TCVN 4328-1 (ISO 5983-1), Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô. Phần 1: Phương pháp Kjeldahl

[7] ISO 5983-2, (Animal feeding stuffs – Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content – Part 2: Block digestion/steam distillation method)

[8] TCVN 4325 (ISO 6497), Thức ăn chăn nuôi. Lấy mẫu.

[9] TCVN 5451 (ISO 13690), Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền. Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh (Cereals, pulses and milled products – Sampling of static batches).

[10] ISO 14891/IDF 185, Milk and milk products – Determination of nitrogen content – Routine method using combustion according to the Dumas principle.

[11] ISO 20483, Cereals and pulses – Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content – Kjeldahl method.

[12] ICC Standard No.167, Determination of crude protein in grain and grain products for food and feed by the Dumas combustion principle

[13] AACC approved method 46-30: Crude protein – Combustion method. In: AACC approved methods. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, 2002. Available (2008-04-08) from http://www.aaccnet.org.

[14] AOAC offical method 992.23: Crude protein in cereal grains and oilseeds. In: Official methods of analysis of AOAC International. AOAC International, Washington, DC, 2002. Available (2008-04-08) from http://eoma.aoac.org.

[15] AOAC official method 997.09: Nitrogen in beer, wort, and brewing grains: Protein (total) by calculation – Combustion method. ASBC-AOAC Method. In: Official methods of analysis of AOAC International. AOAC International, Washington, DC, 2002. Available (2008-04-08) from http://eoma.aoac.org.

[16] AOAC official method 990.03: Protein (crude) in animal feed. Combustion method. In: Official methods of analysis of AOAC International. AOAC International, Washington, DC, 2002. Available (2008-04-08) from http://eoma.aoac.org.

[17] AOCS official method Ba 4f-00: Combustion method for determination of crude protein in soybean meal, In: Official methods and recommended practices of the AOCS, FIRESTONE, D.E, editor. AOCS Press, Champaign, IL, 1997. Available (2008-04-08) from http://aocs.org.

[18] AOCS official method Ba 4e-93: Generic combustion method for determination of crude protein. In: Official methods and recommended practices of the AOCS, FIRESTONE, D.E., editor. AOCS Press, Champaign, IL, 1997. Available (2008-04-08) from http://aocs.org.

[19] AOCS official method Bc 4-91: Nitrogen-ammonia-protein modified Kjeldahl method titanium oxide + copper sulfate catalyst. In: Official methods and recommended practices of the AOCS, FIRESTONE, D.E, editor. AOCS Press, Champaign, IL, 1997. Available (2008-04-08) from http://www.aocs.org.

[20] BERNER, D.L, BROWN, J. Protein nitrogen combustion method collaborative study: 1 – Comparison with Smalley total Kjeldahl nitrogen and combustion results. J. Am. Oil Chem. Soc. 1994, 71, p. 1291-1293.

[21] BICSAK, R.C. Comparison of Kjeldahl method for determination of crude protein in cereal grains and oilseeds with generic combustion method: Collaborative study. J. AOAC Int. 1993, 76, p. 780-786.

[22] BUCKEE, G.K. Determination of total nitrogen in barley, malt and beer by Kjeldahl procedures and the Dumas combustion method – Collaborative trial, J. Inst. Brew. 1994, 100, p. 57-64.

[23] DAUN, J.K., DECLERCO, D.R. Comparison of combustion and Kjeldahl methods for determination of nitrogen in oilseeds. J. Am. Oil Chem. Soc. 1994, 71, p. 1047-1078.

[24] DONHAUSER, S., GEIGER, E., BRIEM, F. Automatic nitrogen measurement using a combustion method. Brauwelt Int. 1993, (3), p. 219-221.

[25] ELLEN, G., MAHULETTE, G.G. Stikstofbepaling in zuivelproducten: Dumas evenaart Kjeldahl [Nitrogen determination in dairy products: Dumas equals Kjeldahl]. Voedingsmiddelen-technol. 1997, 30(3), p.25-29.

[26] ETHERIDGE, R.D., PESTI, G.M., FOSTER, E.H.A. A comparison of nitrogen values obtained utilizing the Kjeldahl nitrogen and Dumas combustion methodologies (Leco CNS 2000) on samples typical of an animal nutrition analytical laboratory. Animal Feed Sci. Technol. 1998, 73, p. 21-28.

[27] FOSTER, A. Alternative method for analysis of total protein using the nitrogen determinator. J. Am. Soc. Brew. Chem. 1989, 47, p. 42-43.

[28] FRISTER, H., FEIER, U., GOETSCH, P.-H. Direct determination of nitrogen content by Dumas analysis: Interlaboratory study on precision characteristics. AOAC International – Europe Section, 4th International Symposium, Nyon, Switzerland, 1994.

[29] JOHANSSON, C.-G. Determination of total nitrogen in barley and malt by combustion method Collaborative trial. Monatsschr. Brauwiss. 1996, 49, p. 326-330.

[30] KINGBRINK, M., SEBRANEK, J.G. Combustion method for determination of crude protein in meat and meat products: Collaborative study. J. AOAC Int. 1993, 76, p. 787-793.

[31] REVESZ, R.N., AKER, N. Automated determination of protein-nitrogen in cereal and grains. Assoc. Off. Anal. Chem. 1977, 60, p. 1238-1242.

[32] SCHUSTER, M., MORWARID, M., SATTES, H. [The determination of the protein content in feedstuffs by the Dumas method]. In: 103. VDLUFA-Kongress, Ulm, Germany, 1991-09-16 to 21, p. 526-531. VDLUFA, Darmstadt

[33] SMITH, I.D. Evaluation of the Foss-Heraeus macro N for the determination of nitrogen in a wide range of foodstuffs, ingredients and biological materials and comparison with the Kjelfoss. Anal. Proc. 1991, 28, p. 320-324.

[34] SWEENEY, RA-Generic combustion method for determination of crude protein in feeds: Collaborative study. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1989, 72, p. 770-774.

[35] TKACHUK, R. Nitrogen-to-protein conversion factors for cereals and oilseed meals. Cereal Chem. 1969, 46, p. 419-423.

[36] WINKLER, R., BOTTERBRODT, S., RABE, E., LINDHAUER, M.G. Sitckstoff-/Proteinbestimmung mit der Dumas-Methode in Getreide und Getreideprodukten [Nitrogen/protein determination in wheat and wheat products { flour and meal} by the Dumas method]. Getreide Mehl Brot 2000, 54, p.86-91.

[37] JOINT FAO/WHO AD HOC EXPERT COMMITTEE ON ENERGY AND PROTEIN REQUIREMENTS. Energy and protein requirements: Report of a Joint FAO/WHO Ad Hoc Expert Committee, Rome, 22 March-2 April 1971. Rome, Food and Agriculture Organization, 1973. 118 p. (FAO Nutrition Meetings Report No. 52; WHO Technical Report, No. 552.).

[38] BELLOMONTE, G., COSTANTINI, A., GIAMMARIOLI, S. Comparison of modified automatic Dumas method and the traditional Kjeldahl method for nitrogen determination in infant food. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1987, 70, p. 227-229.

[39] JUNG, S., RICKERT, D.A., DEAK, N.A, ALDIN, E.D., RECKNOR, J., JOHNSON, L.A, MURPHY, P.A. Comparison of Kjeldahl and Dumas methods for determining protein contents of soybean products. J. Am. Oil Chem. Soc. 2003, 80, p. 1169-1173.

[40] SCHMITTER, B.M., RIHS, T. Evaluation of a macrocombustion method for total nitrogen determination in feedstuffs. J. Agric. Food Chem. 1989, 37, p. 992-994.

[41] SIMONNE, A.H, SIMONNE, E.H., EITENMILLER, R.R., MILLS, H.A., CRESMAN, C.P. Could the Dumas method replace the Kjeldahl digestion for nitrogen and crude protein determinations in foods? J. Sci. Food Agric. 1997, 73, p. 39-45.

[42] SWEENEY, R.A., REXROAD, P.R. Comparison of LECO FP-228 “nitrogen determinator” with AOAC copper catalyst Kjeldahl method for crude protein. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1987, 70, p. 1028-1030.

[43] WILES, P.G., GRAY, I.K., KISSLING, R.C. Routine analysis of proteins by Kjeldahl and Dumas methods: Review and interlaboratory study using dairy products. J. AOAC Int. 1998, 81, p.620-632.

*) TCVN 8133-1:2009 (ISO 16634-1:2008) thay thế TCVN 7598:2007, phần nội dung liên quan đến hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi.

1) Thiết bị Dumas của hãng LECO là các ví dụ thích hợp có bán sẵn. Thông tin này đưa ra để tạo thuận lợi cho người sử dụng Tiêu chuẩn này và không ấn định phải sử dụng sản phẩm đó. Các thiết bị tương tự có thể được sử dụng nếu cho cùng kết quả.

Các hệ số để tính hàm lượng protein thô từ hàm lượng nitơ tổng số được lấy theo phương pháp Kjeldahl là phương pháp chuẩn để xác định hàm lượng nitơ tổng số. Do phương pháp này sử dụng cùng hệ số chuyển đổi như phương pháp Kjeldahl, các hệ số này cần được thẩm tra lại do sự sai khác nhỏ giữa kết quả của phương pháp Kjeldahl và phương pháp Dumas.